ТЕГЛОВЕН ИНДИКАТОР

ЗА ВГРАЖДАНЕ  -  SW 102

НАСТОЛЕН  -  SW 102T

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1 | ОБОБЩЕНИЕ |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ |  |  | 3 |
| 1.2 | ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И СМУЩЕНИЯ |  |  | 3 |
| 1.3 | ВАРИАНТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  | 3 |
| 1.4 | ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ |  |  | 4 |
| 1.5 | ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ |  |  | 5 |
| 2 | РАБОТА С ИНДИКАТОРА |  |  | 7 |
| 2.1 | УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ |  |  | 7 |
| 2.2 | ВКЛЮЧВАНЕ И НАСТРОЙКИ |  |  | 8 |
| 2.2.1 | ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА |  |  | 8 |
| 2.2.2 | ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С БУТОНИТЕ |  |  | 8 |
| 2.2.3 | ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА |  |  | 9 |
| 2.2.4 | ВЪВЕЖДАНЕ НА ГРУПА ПАРАМЕТРИ, ПАРАМЕТЪР И СТОЙНОСТ |  |  | 9 |
| 2.2.5 | СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ |  | 01 – SEГ /SET/ | 11 |
| 2.2.6 | ПРИЛОЖНИ ПАРАМЕТРИ |  | 02 - APP | 13 |
| 2.2.7 | КАЛИБРИРАНЕ |  | 03 - CAL | 13 |
| 2.2.7.1 | КАЛИБРИРАНЕ НА ПРАЗНА ВЕЗНА |  | 03-000 | 13 |
| 2.2.7.2 | КАЛИБРИРАНЕ НА ПЪЛНА ВЕЗНА |  | 03-001 | 14 |
| 2.2.7.3 | ЛИНЕАРИЗАЦИЯ |  | 03-002 | 14 |
| 2.2.8 | СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ |  | 04 – IПF /INF/ | 16 |
| 2.2.8.1 | ВЕРСИЯ |  | 04-000 | 17 |
| 2.2.8.2 | ПАРОЛА |  | 04-001 | 17 |
| 2.2.8.3 | ТЕСТВАНЕ НА ПРИБОРА |  | 04-002 | 18 |
| 2.2.9 | АНАЛОГОВ ИЗХОД - НАСТРОЙКИ |  |  | 18 |
| 2.2.9.1 | ВАРИАНТИ НА АНАЛОГОВИ ИЗХОДИ |  |  | 18 |
| 2.2.9.2 | НАСТРОЙКИ НА ТОКОВ ИЗХОД |  |  | 19 |
| 2.2.9.3 | НАСТРОЙКИ НА НАПРЕЖИТЕЛЕН ИЗХОД |  |  | 21 |
| 3 | НАСТОЛНИ ВАРИАНТИ - SW 102T |  |  | 24 |
| 3.1 | ВАРИАНТ SW 102-24-TD |  |  | 24 |
| 3.2 | ВАРИАНТ SW 102-24-TA |  |  | 24 |
| 3.3 | ВАРИАНТ SW 102-220-TA |  |  | 24 |
| 3.4 | ИЗВОДИ И СЪЕДИНИТЕЛИ |  |  | 24 |
| 4 | СВЪРЗВАНЕ НА ТЕНЗОДАТЧИЦИТЕ |  |  | 27 |
| 5 | КОМУНИКАЦИЯ |  |  | 28 |
| 5.1 | MODBUS КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ |  |  | 28 |
| 5.2 | ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ |  |  | 28 |
| 5.3 | ПРИМЕРИ ЗА MODBUS RTU КОМУНИКАЦИЯ |  |  | 28 |
| 5.4 | ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА MODBUS RTU CRC (Cyclic redundancy check) |  |  | 29 |

- ОБОБЩЕНИЕ

  - Обща информация

Тегловният индикатор използва 24-битов ΔΣ (делта-сигма) аналого-цифров преобразувател с честота на дискретизация над 500Hz, за да преработи аналоговия сигнал от тензодатчика / тензодатчиците в цифрово показание.

Има отлични параметри по отношение на електромагнитната съвместимост и защита от електромагнитни смущения.

  - Варианти на изпълнение

| Тип на индикатора и захранване на SW102 |  | Външно захранване | Аналогов изход | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW 102-24 | 24VDC | 24 V DC |  | За вграждане |
| SW 102-24-I | 24VDC | 24 V DC | 4…20 mA |  |
| SW 102-220 | 220VAC | 220 V AC |  |  |
| SW 102-24-T | 24VDC | 24 V DC |  | Настолен |
| SW 102-24-I-T | 24VDC | 24 V DC | 4…20 mA |  |
| SW 102-24-TA | 24VDC | 220 V AC |  |  |
| SW 102-24-I-TA | 24VDC | 220 V AC | 4…20 mA |  |
| SW 102-220-TA | 220VAC | 220 V AC |  |  |

Всички индикатори притежават интерфейс RS232, два броя  релейни изходи (Н.О.контакт) и два броя цифрови входове (за Н.О. контакт). Опционални са RS485 и аналогов изход – 4...20 mA или 0…10 V.  RS485 обикновено е вграден в уредите.

  - Техника на безопасност и смущения

Индикаторът не трябва да се използва в среда със запалими газове или да бъде изложен на пряка слънчева светлина.

Мрежовото монофазно захранване (за вариант 220 VAC) се осъществява чрез трижилен кабел, включващ фазов проводник, нулев (неутрален) проводник и проводник за защитната нула. Фазовият и нулевият проводник се свързват съответно към клеми L и N. Защитната нула се свързва към клема GND на индикатора (виж 1.5) и разбира се с корпуса на таблото /шкафа/, в което е поместен индикатора. Обединяването на нулевия (неутрален) проводник и проводника за защитната нула е абсолютно недопустимо. Очевидно е, че ако свързването със захранващата мрежа е с щепселно съединение, то задължително трябва да се използват щепсел и контакт тип „шуко“. При захранване 24 VDC защитната нула се осигурява от допълнителен проводник към индикатора.

Независимо от вариантa на захранване на прибора (220 VAC или 24 VDC), защитният екран („ширмовка“) на кабела между тензодатчика (тензодатчиците, събирателната кутия) и прибора следва да се заземи или да се свърже със защитната нула на електрозахранването. Това допринася за съществено намаляване на смущенията от външни електромагнитни полета.

Ползването на неекраниран кабел; на незаземен екраниран кабел  или допълнителното свързване на екранировката (във втора точка) със защитна нула или заземяване е недопустимо.

Идеалният вариант при комуникация с други устройства е индикаторът и устройството да използват един захранващ източник 24 V. Във всички други случаи (например програмируем контролер или компютър, захранвани от 220 VAC) за абсолютна защита срещу повреда биха допринесли електрически изолирани модули между индикатора и съответното устройство.

  - Технически параметри

| Формат на SW 102 | 48 х 96 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входен сигнал | от -20 mV до +20 mV |  |  |
| Възможен максимален |  | 100 % | 130 % |
| входен сигнал от свързаните | S = 1 mV/V | 5 mV | 6.5 mV |
| тензодатчици при 100 % и | S = 2 mV/V | 10 mV | 13 mV |
| 130 % натоварване | S = 3 mV/V | 15 mV | 19.5 mV |
| Максимален брой | 350Ω - 6 бр. 700Ω - 12 бр. 1000Ω - 16 бр. |  |  |
| свързани тензодатчици |  |  |  |
| Клас на точност | OIML class III |  |  |
| Грешка от нелинейност | 0.005 %FS (% от обхвата) |  |  |
| Разделителна способност | 1 / 500000 (т.е. 500000 вътрешни деления) |  |  |
| Външно деление | 1, 2, 5, 10, 20, 50 |  |  |
| Скорост на преобразуване | 500 Hz (честота на дискретизация) |  |  |
| Дисплей | 6 разряден, LED, 0.32" / 8.1mm, червен |  |  |
| Индикация | от 0 до 999999 |  |  |
| Контролни светодиоди | " GROS" | вкл. / изкл. - индикира се: бруто / нето |  |
|  | " OUT 1" | вкл. - активиран е изход 1 |  |
|  | " OUT 2" | вкл. - активиран е изход 2 |  |
| Електрозахранване | Варианти: 220VAC / < 5 VA или 21...26 VDC (24 V) / < 5 W |  |  |
| Захранванващо напрежение | 5 VDC |  |  |
| за тензодатчиците |  |  |  |
| Цифрови входове | 2 броя |  |  |
| Цифрови релейни изходи | 2 броя |  |  |
| Обхват на тариране | от 0% до 100% от обхвата |  |  |
| Комуникация | комбинации според изпълнението: |  |  |
|  | RS232, RS485, 4-20mA, 0-10V, Ethernet - опционално |  |  |
| Работна температура | от -20°C до +65°C |  |  |
| Лицев панел | 96.5 х 48.5 х 8.5 mm |  |  |
| Корпус | 90.8 х 43.6 х 66 mm |  |  |
| Отвор за монтаж | 92 х 45 mm |  |  |
| Маса | ~ 0.2 kg |  |  |
| Съединители | винтови клеми на задната страна на прибора |  |  |
| Функции на цифров вход | Стартиране на пиковото измерване |  |  |
|  | Спиране на пиковото измерване |  |  |
|  | Нулиране на показанието |  |  |
| Функции на цифров изход - включен Н.О. контакт при: | W > S1 W ≤ S1 W > S2 W ≤ S2 W > S1 и S2 |  |  |
|  | P > S1 P ≤ S1 P > S2 P ≤ S2 P > S1 и S3 |  |  |
|  | W ≤ Z A/D грешка Активирано пиково измерване |  |  |
|  | W: показание; P: пикова стойност; Z: нулева стойност |  |  |
|  | S1: настроена стойност 1 S2: настроена стойност 2 |  |  |

  - Входове и изходи

(Синият етикет е на горната страна на уреда)

Вариант 220 VAC

Клеми 10(GND), 11(GND) и 16(E-) са свързани вътрешно и представляват общ

извод за:

- аналоговия изход

- цифровите входове

- клема GND за интерфейса

- защитното зануляване

- екрана на кабела към тензодатчиците.

Цифровите входове се активират от външен Н.О. контакт между съответния вход и общия извод. Напрежението на отворения цифров вход е +5V, а токът на сработване 1 mA  - може да се ползва и n-p-n  маломощен транзисторен ключ.

| № | ЕТИКЕТ |  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | RS232 | GND | заземяване |
| 12 |  | RX | RX |
| 13 |  | TX | TX |
| 14 | SENSOR | S - | датчик, сигнал – |
| 15 |  | S + | датчик, сигнал + |
| 16 |  | E - | датчик, захранване – 5 V |
| 17 |  | E + | датчик, захранване + 5 V |
| 18 | AC220V |  | не се ползва |
| 19 |  | N | 220 VAC, нулев проводник |
| 20 |  | L | 220 VAC, фазов проводник |
| 1 | OUT | K2 | нормално отворен контакт на изход О 2 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | K1 | нормално отворен контакт на изход О 1 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | IN | I 2 | цифров вход I 2 |
| 6 |  | I 1 | цифров вход I 1 |
| 7 | RS485 | A | RS485 А |
| 8 |  | B | RS485 B |
| 9 | DA | DA | аналогов изход |
| 10 |  | GND | заземяване |

Вариант 24 VDC

Клеми 12(V-),14(E-) и 19(G) са свързани вътрешно и представляват общ извод за:

- аналоговия изход

- цифровите входове

- клема GND за интерфейса

- защитното зануляване

- екрана на кабела към тензодатчиците.

Цифровите входове се активират от външен Н.О. контакт между съответния вход и общия извод. Напрежението на отворения цифров вход е +5V, а токът на сработване 1 mA  - може да се ползва и n-p-n  маломощен транзисторен ключ. Изводи за RS485:  A и B.

| № | ЕТИКЕТ |  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | DC24V | V+ | захранване +24 VDC |
| 12 |  | V- | захранване -24 VDC |
| 13 | SENSOR | E + | датчик, захранване + 5 V |
| 14 |  | E - | датчик, захранване – 5 V |
| 15 |  | S + | датчик, сигнал + |
| 16 |  | S - | датчик, сигнал - |
| 17 | RS232+DA | TX | RS232 - TX |
| 18 |  | RX | RS232 - RX |
| 19 |  | G | заземяване |
| 20 |  | DA | аналогов изход (0-10V /4-20mA) |
| 1 | OUT | K2 | нормално отворен контакт на изход О 2 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | K1 | нормално отворен контакт на изход О 1 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | IN | I 2 | цифров вход I 2 |
| 6 |  | I 1 | цифров вход I 1 |
| 7 | NET/RS485 | RN | RS485 - RN |
| 8 |  | RP | RS485 - RP |
| 9 |  | TN/A | RS485 - TN A |
| 10 |  | TP/B | RS485 - TP B |

- РАБОТА С ИНДИКАТОРА

  - Управление и индикация

Управлението и достъпът до функциите за настройка се осъществяват чрез                    четирите бутона на гъвкавата клавиатура.

< Fn >               < T >                 < O >               < ENT >     -  приети означения

Предназначение на бутоните

- Въвеждане на парола.

- Въвеждане на меню.

- Връщане към предишното ниво.

-   В режим „Измерване“ – тариране чрез натискане за 3 секунди.

-   В режим „Меню“ – смяна на опциите на менюто.

-   В режим „Параметри“ – модифициране, придвижване на курсора.

-   В режим „Измерване“ – нулиране чрез натискане за 3 секунди.

-   В режим „Меню“ – смяна на опциите на менюто.

- В режим „Параметри“ – модифициране, увеличаване стойността на активния  разряд.

-  Бутон за потвъждение (Enter)

-  Превключване между измерената брутна и нетна стойност – показанията ще се различават само при тара, различна от нула.

- При нулиране с бутон > 0 < :  нулират се стойностите за бруто и въведената тара, т.е. ще се показва стойност 0 за бруто и нето. Автоматично се включва светодиодът GROS.

- При въвеждане на тара с бутон > Т < : показанието се превключва в режим „нето“, т.е. се индикира нула и се изключва светодиод GROS.

Цифров индикатор за измерената маса

Шест броя (LED, седемсегментни, червени) индикатори с размер 8.1 mm.

Червен светодиод “GROS”:

-  Включен – индикация на брутната стойност.

-  Изключен – индикация на нетната стойност.

-  Бързo мигаща светлина (честота 5 Hz) - наличие на проблем.

-  Бавно мигаща светлина (честота 2 Hz) – индикация на пикова стойност

(при параметър 02-004 с въведена стойност 1 или 2).

Пример: ползване на съд (тара) с маса 0.15 kg, пълнене на съда с 2.00 kg

| Операция | Светодиод GROS (превключване с >ENT< |  |
| --- | --- | --- |
|  | Включен (бруто) | Изключен (нето) |
| Първоначално нулиране с бутон > 0 < - включва се GROS | 0.00 | 0.00 |
| Поставяне на съд с маса 0.15 kg | 0.15 | 0.15 |
| Тариране с бутон > Т < - автоматично се изключва GROS | 0.15 | 0.00 |
| Пълнене на съда с материал – 2 kg | 2.15 | 2.00 |
| Изпразване на съда | 0.15 | 0.00 |

Червен светодиод “OUT1”:

Активиран релеен изход 1.

Червен светодиод “OUT2”:

Активиран релеен изход 2.

  - Включване и настройки

    - Включване на прибора.

| Включете захранването на прибора |  |
| --- | --- |
| За около 5 s се включват всички сегменти и светодиоди | 8.8.8.8.8.8. |
| Приборът се установява в режим „Измерване“ | ХХХХХХ |

    - Правила за работа с бутоните

Нормалните натискания на бутон не трябва да бъдат по-дълги от 1 s, тъй като в противен случай те се игнорират. Специално упоменатите продължителни натискания са с продължителност най-малко 3 s. Нулирането и тарирането се изпълняват при отпускане на бутона.

Поправяне на грешка (положение на курсора или стойност) при въвеждането: а) курсор - с натискания на < Т > курсорът се позиционира правилно (1…6 разряд) б) стойност - с натискания на < 0 > се въвежда правилната стойност (0...9)

Чрез бутон < Fn > индикаторът последователно се връща с един екран назад, докато се стигне до началния екран (режим) „Измерване“.

    - Въвеждане на парола  (по подразбиране – 123)

| Натиснете бутон < Fn > |  |
| --- | --- |
| Появява се индикация с мигащ последен (шести) разряд - [курсор] | 000000 |
| Натиснете 4 пъти бутон < 0 > - курсорът се премества надясно | 000000 |
| Натиснете бутон < Т > курсорът от 0 става 1 | 000100 |
| Натиснете бутон < 0 > - курсорът се премества един разряд надясно | 000100 |
| Натиснете двукратно бутон < Т > - курсорът се променя 0, 1, 2 | 000120 |
| Натиснете бутон < 0 > - курсорът се премества един разряд надясно | 000120 |
| Натиснете трикратно бутон < Т > курсорът се променя 0, 1, 2, 3 | 000123 |
| Натиснете бутон < ENТ > - запис на паролата и връщане в режим „Измерване“ | ХХХХХХ |
| Вече е въведена паролата 000123 и настройките са разрешени. С бутон < Fn > последователно могат да се превключват: а) режим „Измерване“, б) режим „Настройки“. . След приключване на настройките се препоръчва да се извърши ‘‘изтриване‘‘ на въведената парола чрез изключване захранването на прибора. Това няма да позволи недопустими промени на настройките от неоторизирани лица. |  |

    - Въвеждане (избор) на група параметри, параметър и стойност

| ЙЕРАРХИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЖИМ | ГРУПА ПАРАМЕТРИ | ПАРАМЕТРИ | СТОЙНОСТИ |
| „ИЗМЕРВАНЕ“ |  |  |  |
| „НАСТРОЙКИ“ | група 01: СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ | 000 ... 039 | виж 2.2.5 |
|  | група 02: ПРИЛОЖНИ ПАРАМЕТРИ | 000 ... 004 | виж 2.2.6 |
|  | група 03: КАЛИБРОВКА | 000 ... 002 | виж 2.2.7 |
|  | група 04: СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ | 000 ... 002 | виж 2.2.8 |

Например:  01-000---2:

Режим            настройки;

Група              01   – системни параметри;

Параметър   000 – десетична точка;

Стойност     2     – избор на:   два знака след десетичната точка.

Избор на параметър, който ще се въвежда:

ЗАБ. Означение 123456 : нормална индикация за разряди 1...5, мигащ разряд (курсор)  6.

| При въведена парола чрез бутон < Fn > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| --- | --- |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група: . 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ 02 – ПРИЛОЖНИ ПАРАМЕТРИ . 03 – КАЛИБРОВКА 04 – СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ | 01-SEГ |
|  | 02-APP |
|  | 03-CAL |
|  | 04-INF |
| Например: избрана е група 02 | 02-APP |
| Чрез бутон < ENT > се потвъждава избора - индикира се (мигащ) първият параметър от групата | 02-000 |
| Чрез бутони < Т >(назад) и < 0 >(напред) се избира параметър (напр. 02-001 – ниво на сработване на изход № 2) | 02-001 |
| Чрез бутон < ENT > се потвърждава избраният параметър - появява се екран за въвеждане на съответната стойностт. Мигащ е последният (шести) разряд [курсор] | XXXXXX |
| Въвежда се необходимата стойност: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 6, 1, 2, ... 5, 6, ...), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 9, 8, ... , 1, 0, ...) Заб. При разряд 1 стойностите са : –, 1, 2, ... , 8, 9 | Напр. 001230 |
| Чрез бутон < ENT > се потвъждава избора - индикира се параметърът, който е бил променен | 02-001 |
| Може да се продължи с въвеждане на други параметри. За връщане към режим „Измерване“ е необходимо двукратно натискане на бутон < Fn >. | 02-APP |
|  | XXXXXX |

Възможно е при включване на индикатора да се появи индикация  „ oL “ – претоварване по входен сигнал. Освен действително претоварване на везната или повреда на тензодатчиците, това може да се дължи и на допусната грешка при калибрирането. С оглед на това се препоръчва повторно калибриране при празна и пълна везна (независимо от другите настройки), което би отстранило евентуално допуснатата грешка.

    - 01-SEГ    Системни параметри

(промени на стойностите по подразбиране не са изключени)

| Група и пара- метър | Дефиниция | Стойност по подразбиране и обхват на въвеждане |  | Описание | REG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-000 | Десетична точка | 2 | 0 - 4 | Брой разряди след десетичната точка | 1001 |
| 01-001 | Обхват | 100.00 | 0 - 999999 | Обхват на прибора. Ако измерената маса е по-голяма, се изписва OL (претоварване). Може да се добавят малък брой деления за контрол на претоварването: Напр. везна 3.000kg, при обхват 3.008kg. ще отчита 2.999, 3.000,...,3.007, 3.008, OL, OL, … | 1003 |
| 01-002 | Нула | 0 | ХХХХХХ | Запаметена нулева стойност на АЦП (ADC) | 1005 |
| 01-003 | Коефициент | 1000 | 1 - 999999 | Коефициент, формиран при калибрирането на пълната везна | 1007 |
| 01-004 | не се ползва | 2 | 0 - 3 |  | 1009 |
| 01-005 | не се ползва | 0 | 0 - 0 |  | 1011 |
| 01-006 | Филтър | 14 | 0 - 19 | Филтрацията е по-добра при големите стойности, но показанието се забавя | 1013 |
| 01-007 | не се ползва | 0.01 | 0 - 9.99 |  | 1015 |
| 01-008 | Външно деление | 0 | 0 - 5 | 0 : 1; 1 : 2; 2 : 5; 3 : 10; 4 : 20; 5 : 50 | 1017 |
| 01-009 | Стабилност на везната - обхват | 0.01 | 0.00 - 99.99 | Ако тази стойност е по-голяма от нула, приборът започва да контролира везната дали е стабилна | 1019 |
| 01-010 | Стабилност на везната - интервал | 0.30 | 0.00 - 9.99 | Ако в този интервал от време показанията са в обхвата на стабилност, се приема, че везната е стабилна | 1021 |
| 01-011 | Обхват на пълзене (creep) | 0.00 | 0.00 - 9999.99 | Ако тази стойност е по-голяма от нула, приборът започва да извършва корекция на пълзенето | 1023 |
| 01-012 | Време на пълзене (creep) | 5.00 | 0.00 - 9999.99 | Ако в този интервал от време показанията са в обхвата на пълзене и везната е стабилна, се изпълнява корекция на пълзенето | 1025 |
| 01-013 | Обхват на нулиране | 0.00 | 0.00 - 9999.99 | Ако тази стойност е по-голяма от нула, приборът започва да извършва автоматично нулиране | 1027 |
| 01-014 | Време за нулиране | 1.00 | 0.00 - 9.99 | Ако в този интервал от време теглото е в обхвата на нулиране и е стабилно през цялото време, то автоматично ще бъде нулирано. Извършва се еднократно. | 1029 |
| 01-015 | Адрес RS232/485 | 1 | 0 - 128 |  | 1031 |
| 01-016 | Скорост на RS232 | 1 | 0 - 4 | 0 : 9600; 1 : 19200; 2 :38400; 3 : 57600; 4 - 115200 Baud | 1033 |
| 01-017 | Контрол по четност на RS232 | 0 | 0 - 2 | 0 : None 1 : Even 2 : Odd | 1035 |
| 01-018 | Функции на RS232 | 0 | 0 - 9 | 0 : RTU 1 : Send | 1037 |
| 01-019 | Подреждане RS232 | 0 | 0 - 3 | 0: 1234 1: 2143 2: 3412 3: 4321 | 1039 |
| Група и пара- метър Дефиниция Стойност по подразбиране и обхват на въвеждане Описание REGЕКРАН | Дефиниция | Стойност по подразбиране и обхват на въвеждане |  | Описание | REG |
| 01-020 | Скорост на RS485 | 1 | 0 - 4 | 0 : 9600; 1 : 19200; 2 :38400; 3 : 57600; 4 - 115200 Baud | 1041 |
| 01-021 | Контрол по четност на RS485 | 0 | 0 - 2 | 0 : None 1 : Even 2 : Odd | 1043 |
| 01-022 | Функции на RS485 | 0 | 0 - 9 | 0 : RTU 1 : Send 2 : TCP (с Ethernet модул) | 1045 |
| 01-023 | Подреждане RS485 | 0 | 0 - 3 | 0: 1234 1: 2143 2: 3412 3: 4321 | 1047 |
| 01-024 | Интервал на активно предаване | 200 | 1 - 1000 ms |  | 1049 |
| 01-025 | Линеаризация | 0 | 0 - 1 | 0 : забранена 1 : разрешена | 1051 |
| 01-026 | Функции - вход I 1 | 0 | 0 - 29 | 0: не 1: старт Peak 2: стоп Peak 3: Нулиране (равносилно на натискане на бутон < 0 >) | 1053 |
| 01-027 | Функции - вход I 2 | 0 | 0 - 29 |  | 1055 |
| 01-028 | не се ползва | 0 | 0 - 29 |  | 1057 |
| 01-029 | Функции - изход О1 | 1 | 0 - 59 | 1: W>S1 2: W≤S1 3: W>S2 4: W≤S2 5: W>S2 и W≤S1 6: W≤Z 7: P>S1 8: P≤S1 9:P>S2 10: P≤S2 11: P>S2 и P≤S1 12: Измерването на пикови стойности е активно 13: АЦП (ADC) грешка | 1059 |
| 01-030 | Функции - изход О2 | 2 | 0 - 59 |  | 1061 |
|  | W - показание на индикатора P - пикова стойност S1 - зададена стойност съгласно 02-000 S2 - зададена стойност съгласно 02-001 Z - зададено нулево ниво съгласно 02-002 |  |  |  |  |
| 01-031 | не се ползва | 0 | 0 - 59 |  | 1063 |
| 01-032 | не се ползва | 0 | 0 - 59 |  | 1065 |
| 01-033 | не се ползва | 0 | 0 - 59 |  | 1067 |
| 01-034 | не се ползва | 0 | 0 - 59 |  | 1069 |
| 01-035 | не се ползва | 0 | 0 - 59 |  | 1071 |
| 01-036 | Аналогов изход | 0 | 0-9 | 0 – нормален, 1 - биполярен (стар вариант за програмиране: 0: 0-10V 1: 0-10V биполярен ; 2: 4-20mA 3: 4-20mA биполярен ) | 1073 |
| 01-037 | Обхват на ръчното нулиране и тариране | 0.00 | 00.00 - 9999.99 | Ако тази стойност е по-голяма от 0 и брутото е по-малко от нея ръчното нулиране и тариране са разрешени. Те са разрешени в целия обхват при 0. | 1075 |
| 01-038 | Нулиране при включване на захранването | 00.00 | 00.00 - 9999.99 | Ако тази стойност е по-голяма от 0 и брутото е по-малко от нея приборът се нулира при включване на захранването | 1077 |
| 01-039 | Време за нулиране при включване на захранването | 9 | 0 - 99 s | След включване на захранването и ако брутото е по-малко от стойността по 01-038 приборът ще се нулира еднократно след това време | 1079 |

За удобство променяните параметри от група 01 в процеса на настройка могат да се записват в разпечатано копие на последната страница на настоящата инструкция.

    - 02-APP    Приложни параметри

| Група и пара- метър | Дефиниция | Стойност по подразбиране и обхват на въвеждане |  | Описание | REG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-000 | Ниво на сработване № 1 - S1 | 400 | -9999.99 - 9999.99 |  | 1101 |
| 02-001 | Ниво на сработване № 2 - S2 | 400 | -9999.99 - 9999.99 |  | 1103 |
| 02-002 | Нула | 10.00 | 0.00 – 9999.99 | Ниво на сработване при автоматично измерване на пикови стойности (ПС) | 1105 |
| 02-003 | Минимално време за детекция на пикови стойности (ПС) | 0.20 | 0.00 – 9.99 |  | 1107 |
| 02-004 | Приложение | 0 | 0 - 9 | 0: измерване в реално време 1: автоматично измерване на ПС 2: ръчно измерване на ПС | 1109 |

- Когато за 02-004 е въведена стойност за измерване на ПС в режим „Измерване“ се индикира пиковата стойност

- Всички параметри по-горе представляват целочислени данни (32-bit integer).

- По принцип не променяйте  свързани с комуникацията параметри чрез самата комуникация.

    - 03-CAL    Калибриране

| Група и параметър | Дефиниция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 03-000 | Нулиране | Калибриране при празна везна, в т.ч. и конструктивно постоянна тара |
| 03-001 | Пълна везна | Желателно е да бъде направено при пълна везна, а при невъзможност с маса поне 20 % от обхвата над 20% от обхвата |
| 03-002 | Линеаризация | Изменение на показанията в 4 точки (респ. в 5 сектора) от обхвата |

      - 03-000  Калибриране на празна везна

| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| --- | --- |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 03-CAL - калибровка | 03-CAL |
| Натиска се < ENT >, при което се индикира първият параметър | 03-000 |
| Натиска се < ENT >, при което се индикират вътрешните деления | ХХХХХХ |
| Натиска се < ENT >, при което се запуска таймер от 3.0 s до 0.0 s | X.X |
| В края на този интервал стойността за празна везна се записва в паметта и калибрирането е приключено | 03-000 |
| Продължава се с калибрирането на пълна везна или Връщане към режим „Измерване“ чрез двукратно натискане на < Fn > | 03-000 ХХХХХХ |

      - 03-001   Калибриране на пълна везна

| Ако се стартира от режим „Измерване“: |  |
| --- | --- |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 03-CAL - калибровка. | 03-CAL |
| Натиска се < ENT >, при което се индикира първият параметър. | 03-000 |
| Ако се продължава след калибриране на празна везна: |  |
| Везната се натоварва с еталонни теглилки с маса, която е възможно най-близо до максималния обхвата на везната. Непрепоръчван компромисен вариант е минимум 20% от обхвата. |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър 001. | 03-001 |
| Натиска се < ENT >, при което се появява екран за въвеждане на съответната стойност. Мигащ е последният (шести) разряд [курсор]. | ХХХХХХ |
| Въвежда се необходимата стойност: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 6, 1, 2, ... 5, 6, ...), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1, 2, ... , 9, 0, ...) | Напр. 001230 |
| Чрез бутон < ENT > се потвърждава въведената стойност. | 001230 |
| Натиска се < ENT >, при което се индикира таймер от 3.0 s до 0.0 s. | X.X |
| В края на този интервал стойността за пълна везна се записва в паметта и калибрирането е приключено. | 03-001 |
| Връщане към режим „Измерване“ – чрез двукратно натискане на < Fn >. | ХХХХХХ |
| При неуспех (индикация „Err”) натиснете < ENT > - уредът се връща в 03-001 |  |

      - 03-002   Линеаризация (03-002)

Тази функция е полезна при евентуално използване на тензодатчици с твърде нелинейна характеристика.

| Необходимо е предварително линеаризацията да бъде разрешена, т.е. 01-025 = 1. Ако бъдат въведени данни при 01-025 = 0 , те ще бъдат запаметени, но няма да се отразят на показанията. Изборът между началната или линеаризираната характеристика може да се осъществи чрез превключване на 01-025 : 0 (начална), 1 (с въведена линеаризация). |  |
| --- | --- |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 03-CAL | 03-CAL |
| Потвърждава се чрез < ENT > | 03-000 |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър: 03-002 | 03-002 |
| Потвърждава се с < ENT > , при което се появява първата точка за настройка | P - - - 01 |
| Заб. Стойностите P-01, P-02, P-03, P-04 и необходимите корекции за тези точки трябва да бъдат определени предварително на базата на характеристиката на везната [ показания на индикатора като функция на измерваната маса - W = F (P) ]. Масата на всяка следваща точка P трябва да бъде по-голяма или равна на предишната. Задаването на стойности на всички четири точки е задължително. |  |
| Поставете еталонни теглилки или предварително претеглен материал с маса, съответстваща на избраната стойност P-01. | P - - - 01 |
| Натиснете < ENT > - това въвежда масата на поставените теглилки в паметта. | P - - - 01 |
| Натиснете < ENT > - появява се поле за въвеждане на данни. Чрез < 0 > (промяна на позицията на курсора) и < T > (промяна на стойността на курсора) въведете стойността на желаната индикация за P-01. | XXXXXX |
| Натиснете < ENT > - това въвежда тази стойност в паметта и се появява следващата точка за настройка. | P - - - 01 |
| По описания начин се въвеждат стойности за P-02, P-03 и P-04, като при последното натискане на < ENT > индикацията се връща към 03-002. | 03 - 002 |
| С двукратно натискане на < Fn > индикаторът възстановява режима на измерване. | XXXXXX |
| Заб. Ако след линеаризация индикаторът отчита нелогични данни или нула, е необходимо същата да се повтори – единствената причина са грешно въведени параметри. |  |

Пример № 1 за лроменяне на параметрите в отделните сектори:

| ВЕЗНАТА Е КАЛИБРИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ( 03-000 и 03-001 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАВЕНИ ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ или ПРЕТЕГЛЕН МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kg: | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |

| 03-002: | ВЪВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ ПОКАЗАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P---01 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| P---02 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |
| P---03 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| P---04 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| ПОКАЗАНИЯ НА ВЕЗНАТА СЛЕД КОРЕКЦИИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |

Коефициент на корекция

Пример № 2 за лроменяне на параметрите в отделните сектори:

| ВЕЗНАТА Е КАЛИБРИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНО ( 03-000 и 03-001 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАВЕНИ ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ или ПРЕТЕГЛЕН МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kg: | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |

| 03-002: | ВЪВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ ПОКАЗАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P---01 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| P---02 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |
| P---03 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |
| P---04 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |
| ПОКАЗАНИЯ НА ВЕЗНАТА СЛЕД КОРЕКЦИИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 |

Коефициент на корекция

Показаните примери са предназначени за детайлно обяснение на принципа на променяне на показателите на везната в отделните сектори. Очевидно е, че в реалния случай на линеаризация на показанията, желаните стойности ще съответстват на поставените еталонни теглилки (напр. при еталонна теглилка 2 kg везната показва 1.95 kg  –   за  P---хх  ще се въведе 2.00 kg).

    - 04-IПF     Системна информация

| Група и параметър | Дефиниция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 04-000 | Версия | Версия, грешки и друга информация |
| 04-001 | Парола и настройки | Въвеждане парола, настройки - по подразбиране и клиентски. |
| 04-002 | Тест | Фабрични тестове, аналогови настройки, информация |

      - 04-000 – Версия  -  за ползване от производителя.

      - 04-001 – Парола и фабрични настройки

01-PASS  -  смяна на парола -  забранена от производителя

02-dEF     - управление на  настройките

03-FAC    -  за ползване от производителя

02-dEF - Управление на настройките

Тъй като вероятността фабричните (default) настройки да отговарят напълно на конкретните изисквания към индикатора е практически нулева, то настройките винаги ще бъдат индивидуални (клиентски).

Възможно е по различни причини параметрите на някои от настройките, въведени в конкретния прибор да се различават от описаните в настоящата инструкция фабрични настройки.

По тази причина се препоръчва:

- Първоначално зареждане на фабричните настройки в прибора (виж по-долу).

- Въвеждане на необходимите клиентски промени за конкретното приложение

- Все пак съществува малка вероятност за неотразени от производителя промени във фабричните настройки. С оглед на това при ползване на настройката по подразбиране за даден параметър се препоръчва да се провери съответствието с обявената  стойност.

| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| --- | --- |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - информация | 04-IПF |
| Натиска се < ENT >, при което се индикира първият параметър | 04-000 |
| Натиска се < 0 > | 04-001 |
| Натиска се < ENT > | 01-PAS |
| Натиска се < 0 > - режими на настройките | 02-dEF |
| Натиска се < ENT > | no |
| Чрез последователни натискания на < 0 > се превключват: |  |
| първи вариант: работа със собствени (клиентски) настройки | no |
| втори вариант: възстановяване на фабричните настройки | УES |
| При избрания вариант се натиска < ENT > | 02-dEF |
| Трикратно натискане на < Fn > връща режим „измерване“ | XXXXXX |
| Възстановяването на фабричните настройки се активира след рестартиране – изключване и включване на електрозахранването на индикатора. |  |

      - 04-002  -  Тестване на прибора

| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |
| --- | --- |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - информация | 04-IПF |
| Натиска се < ENT >, при което се индикира първият параметър | 04-000 |
| Чрез < T > и < 0 > се индикира 04-002 | 04-002 |
| Натиска се < ENT > - индикират се вътрешните деления на индикатора | ХХХХХХ |
| Натиска се < T > - индикират се входовете на индикатора: |  |
| Няма активирани входове: | dI-_ _ А |
| Включен е вход I 1: | dI-A _ A |
| Включен е вход I 2: | dI-_ A A _AA |
| Включени са входове I 1 и I 2: | dI-A A A |
| Натиска се < T > - включва се режим на ръчно тестване на изходите – чрез < ENT > се превключват последователно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 : | do- 0 |
| Включване на реле / изход К1 | do- 1 |
| Включване на реле / изход К2 | do- 2 |
| При х = 0, 3, 4, 5, 6, 7 няма включен изход | do- х |
| Натиска се < T > - включва се режим на настройка на аналоговия изход. Този режим няма самостоятелно приложение и представлява окончателна настройка на аналоговия изход – прецизиране стойността при нулева стойност (0 V или 4 mA) и при максимална стойност (10 V или 20 mA). Не трябва да се допуска неволна промяна при вече настроен аналогов изход. Виж т. 2.2.9 при токов изход. | - - Ao - - |
| Натиска се < T > - включва се режим на откриване повреди в датчика. Предназначен е за работа при включен само един тензодатчик 350 ohm. При липса на повреда се индикира Err000. Други стойности (по информация на производителя): - 1, 2, 3 – прекъснат проводник - 5, 6, 7 – входният сигнал превишава допустимите нива - >7 – вътрешна повреда, външно късо съединение На настоящия етап са препоръчителни класическите методи за откриване на повреден тезодатчик | ErrXXX |
| Връщане към режим „Измерване“ чрез трикратно натискане на < Fn > | ХХХХХХ |

    - Аналогов изход – настройки

      - Варианти на аналогови изходи.

Нормален токов изход  4-20 mA   (01-036 = 0)

При нулево показание: 4 mA

При максималното показание, въведено в 01-001: 20 mA

Биполярен токов изход  4-20 mA   (01-036 = 1)

При нулево показание: 12 mA

При максималното положително показание, въведено в 01-001: 20 mA

При максималното отрицателно показание, въведено в 01-001: 4 mA

Нормален напрежителен изход  0-10 V  (01-036 = 0)

При нулево показание: 0 V

При максималното показание, въведено в 01-001: 10 V

Биполярен напрежителен изход  0-10 V   (01-036 = 1)

При нулево показание: 5 V

При максималното положително показание, въведено в 01-001: 10 V

При максималното отрицателно показание, въведено в 01-001: 0 V

      - Настройки на токов изход

| Информация | Настройка | Пример |
| --- | --- | --- |
| Предварително извършени настройки: |  |  |
| 1. Въведена е парола. |  | 000123 |
| 2. Въведена е десетичната точка | 01-000 | ХХХ.ХХХ |
| 3. Избран е обхват на везната | без въвеждане | R.RRR kg 3.000 kg |
| 4. Избрана е стойността, при която ще се появи индикация OL – напр. претоварване с 5%. По подразбиране тя се приема като стойност за пълна везна при настройките на аналоговия изход. | 01-001 | F.FFF kg 3.150 kg |
| 5. Избран е вида аналогов изход – нормален или биполярен | 01-036 | 0 или 1 |
| 6. Извършено е калибриране при празна везна | 03-000 | 0.000 kg |
| 7. Извършено е калибриране при пълна везна (най-често с еталонни теглилки с маса, която е под обхвата на везната) | 03-001 | Е.ЕЕЕ kg |
| Пример за нормален токов изход 4-20 mA: |  |  |
| Параметри: при индикация 0.000 kg - 4 mA при индикация 3.000 kg - 20 mA |  |  |
| СВЪРЗВА СЕ АМПЕРМЕТЪР КЪМ АНАЛОГОВИЯ ИЗХОД НА ПРИБОРА: ( + ) КЪМ ИЗВОД 20 – DA И ( - ) КЪМ ИЗВОД 19 – DA - G |  |  |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "Настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - системна информация. | 04-IПF |  |
| Натиска се бутон < ENT >. | 04-000 |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър: 04-002 | 04-002 |  |
| Изборът се потвърждава чрез < ENT >, при което се индикират вътрешните деления. | ХХХХХХ |  |
| Натиска се < T > - индикира се dI- ; Натиска се < T > - индикира се do- ; Натиска се < T > - индикира се - - Ao - - | - - Ao - - |  |
| Натиска се < ENT > - индикира се регулируемия коефициент Z за настройка на изходния ток при празна везна. | 2 XXXX |  |
| Въвежда се стойност, при която амперметърът отчита ток 4 mA: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1...9) | 2 XXXX | →4 mA |
| Натиска се < ENT > - настроеният коефициент Z се записва в паметта и се индикира регулируемия коефициент F за настройка на изходния ток при максимална маса за обхвата. | F XXXX |  |
| Въвежда се число, при което амперметърът отчита стойност I20, изчислена по долната формула. Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1, 2...9). I20 = 4 + 16 x F : R [mA] , където: F е въведената в 01-001 стойност F.FFF за претоварена везна в случая 3.150 kg R е избраният обхват на везната R.RRR в случая 3.000 kg 0 kg R 3 kg F 3.15 kg ¦_________________ . . . _____________________¦________¦ 4 mA 20 mA 20.8 mA | F XXXX | →20.8 mA |
| Натиска се бутон < ENT >. | - - Ao - - |  |
| Натиска се трикратно < Fn > за връщане в режим „Измерване“. | ХХХХХХ |  |

| Пример за биполярен токов изход 4-20 mA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметри: при индикация -3.000 kg - 4 mA при индикация 0.000 kg - 12 mA при индикация 3.000 kg - 20 mA |  |  |
| СВЪРЗВА СЕ АМПЕРМЕТЪР КЪМ АНАЛОГОВИЯ ИЗХОД НА ПРИБОРА: ( + ) КЪМ ИЗВОД 20 – DA И ( - ) КЪМ ИЗВОД 19 – DA - G |  |  |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "Настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - системна информация. | 04-IПF |  |
| Натиска се бутон < ENT >. | 04-000 |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър: 04-002 | 04-002 |  |
| Изборът се потвърждава чрез < ENT >, при което се индикират вътрешните деления. | ХХХХХХ |  |
| Натиска се < T > - индикира се dI- ; Натиска се < T > - индикира се do- ; Натиска се < T > - индикира се - - Ao - - | - - Ao - - |  |
| Натиска се < ENT > - индикира се регулируемия коефициент Z за настройка на изходния ток при празна везна. | 2 XXXX |  |
| Въвежда се число, при което амперметърът отчита ток 12 mA: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1...9) | 2 XXXX | →12 mA |
| Натиска се < ENT > - настроеният коефициент Z се записва в паметта и се индикира регулируемия коефициент F за настройка на изходния ток при максимална маса за обхвата. | F XXXX |  |
| Въвежда се число, при което амперметърът отчита стойност I20, изчислена по долната формула. Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1, 2...9). I20 = 12 + 8 x F : R [mA] , където: F е въведената в 01-001 стойност F.FFF за претоварена везна в случая 3.150 kg R е избраният обхват на везната R.RRR в случая 3.000 kg F -3.15 kg R -3 kg 0 kg R 3 kg F 3.15 kg ¦________¦_____...___________¦_________...______¦________¦ 3.6 mA 4 mA 12 mA 20 mA 20.4 mA | F XXXX | →20.4 mA |
| Натиска се бутон < ENT >. | - - Ao - - |  |
| Натиска се трикратно < Fn > за връщане в режим „Измерване“. | ХХХХХХ |  |

      - Настройки на напрежителен изход

Извършва се по аналогичен начин, но с използване на волтметър.

| Информация | Настройка | Пример |
| --- | --- | --- |
| Предварително извършени настройки: |  |  |
| 1. Въведена е парола. |  | 000123 |
| 2. Въведена е десетичната точка | 01-000 | ХХХ.ХХХ |
| 3. Избран е обхват на везната | без въвеждане | R.RRR kg 3.000 kg |
| 4. Избрана е стойността, при която ще се появи индикация OL – напр. претоварване с 5%. По подразбиране тя се приема като стойност за пълна везна при настройките на аналоговия изход. | 01-001 | F.FFF kg 3.150 kg |
| 5. Избран е вида аналогов изход – нормален или биполярен | 01-036 | 0 или 1 |
| 6. Извършено е калибриране при празна везна | 03-000 | 0.000 kg |
| 7. Извършено е калибриране при пълна везна (най-често с еталонни теглилки с маса, която е под обхвата на везната) | 03-001 | Е.ЕЕЕ kg |

| Пример за нормален напрежителен изход 0-10 V: | Настройка | Пример |
| --- | --- | --- |
| Параметри: при индикация 0.000 - 0 V при индикация 3.000 - 10 V |  |  |
| СВЪРЗВА СЕ ВОЛТМЕТЪР КЪМ АНАЛОГОВИЯ ИЗХОД НА ПРИБОРА: ( + ) КЪМ ИЗВОД 20 – DA И ( - ) КЪМ ИЗВОД 19 – DA - G |  |  |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "Настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - системна информация. | 04-IПF |  |
| Натиска се бутон < ENT >. | 04-000 |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър: 04-002 | 04-002 |  |
| Изборът се потвърждава чрез < ENT >, при което се индикират вътрешните деления. | ХХХХХХ |  |
| Натиска се < T > - индикира се dI- ; Натиска се < T > - индикира се do- ; Натиска се < T > - индикира се - - Ao - - | - - Ao - - |  |
| Натиска се < ENT > - индикира се регулируемия коефициент Z за настройка на изходното напрежение при празна везна. | 2 XXXX |  |
| Въвежда се стойност, при която волтметърът отчита 0 V: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1...9) | 2 XXXX |  |
| Натиска се < ENT > - настроеният коефициент Z се записва в паметта и се индикира регулируемия коефициент F за настройка на изходния ток при максимална маса за обхвата. | F XXXX |  |
| Въвежда се стойност, при която волтметърът покаже стойност, изчислена по долната формула. Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1, 2...9). U10 = 10 x F : R [V] , където: F е въведената в 01-001 стойност F.FFF за претоварена везна в случая 3.150 kg R е избраният обхват на везната R.RRR в случая 3.000 kg 0 kg R 3 kg F 3.15 kg ¦_________________ . . . _____________________¦________¦ 0 V 10 V 10.5 V | F XXXX |  |
| Натиска се бутон < ENT >. | - - Ao - - |  |

| Пример за биполярен напрежителен изход 0-10 V: | Настройка | Пример |
| --- | --- | --- |
| Параметри: при индикация -3.000 kg - 0 V при индикация 0.000 kg - 5 V при индикация 3.000 kg - 10 V |  |  |
| СВЪРЗВА СЕ ВОЛТМЕТЪР КЪМ АНАЛОГОВИЯ ИЗХОД НА ПРИБОРА: ( + ) КЪМ ИЗВОД 20 – DA И ( - ) КЪМ ИЗВОД 19 – DA - G |  |  |
| При въведена парола чрез бутон < ENT > се активира режим "Настройки", при което се индикира първата група параметри : 01 - СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ. | 01-SEГ |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимата група 04-IПF - системна информация. | 04-IПF |  |
| Натиска се бутон < ENT >. | 04-000 |  |
| Чрез бутоните < Т > (назад – 01, 04, 03, 02, 01...) и < 0 > (напред – 01, 02, 03, 04, 01 ) се избира необходимият параметър: 04-002 | 04-002 |  |
| Изборът се потвърждава чрез < ENT >, при което се индикират вътрешните деления. | ХХХХХХ |  |
| Натиска се < T > - индикира се dI- ; Натиска се < T > - индикира се do- ; Натиска се < T > - индикира се - - Ao - - | - - Ao - - |  |
| Натиска се < ENT > - индикира се регулируемия коефициент Z за настройка на изходния ток при празна везна. | 2 XXXX |  |
| Въвежда се число, при което волтметърът отчита 5 V: Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1...9) | 2 XXXX | → 5 V |
| Натиска се < ENT > - настроеният коефициент Z се записва в паметта и се индикира регулируемия коефициент F за настройка на изходния ток при максимална маса за обхвата. | F XXXX |  |
| Въвежда се число, при което амперметърът отчита стойност I20, изчислена по долната формула. Чрез бутон < 0 > се избира разрядът, чиято стойност трябва да се промени (т.е. се премества курсорът - 4, 1, 2, 3), Чрез бутон < Т > се избира стойността на този разряд (0, 1, 2...9). I20 = 12 + 8 x F : R [mA] , където: F е въведената в 01-001 стойност F.FFF за претоварена везна в случая 3.150 kg R е избраният обхват на везната R.RRR в случая 3.000 kg F -3.15 kg R -3 kg 0 kg R 3 kg F 3.15 kg ¦________¦_____...___________¦_________...______¦________¦ 3.6 mA 4 mA 12 mA 20 mA 20.4 mA | F XXXX | →20.4 mA |
| Натиска се бутон < ENT >. | - - Ao - - |  |
| Натиска се трикратно < Fn > за връщане в режим „Измерване“. | ХХХХХХ |  |

- НАСТОЛЕН ВАРИАНТ   SW 102 T

Реализиран е чрез ползване на пластмасова кутия с подходящи размери.

Самият индикатор е монтиран на предния отделяем панел (лицева плоча) на кутията, а  задният панел е предназначен за кабелните входове и други елементи.

Добрата видимост на индикатора е постигната чрез допълнителна предна стойка, осигуряваща 20° наклон на лицевата плоча.

Габаритни размери:

Широчина: 150 mm.

Дълбочина: 125 mm

Дълбочина със съединителите:160 mm.

Височина (отпред): 115 mm.

Опция:   Захранващ кабел със зададена от клиента дължина.

  - Вариант SW 102-24-T

(индикатор 24 VDC, външно захранване 24 VDC)

- Кутия.

- Предна стойка.

- Индикатор SW 102

- Комплект авио-съединител GX16-5 – вход за тензометричния кабел.

- Комплект авио-съединител GX16-9 – входове и изходи на индикатора.

- Кабелен вход PG7 със захранващ кабел 3 х 0.5 mm² - 1.5 m. (+24 V, -24 V, защитна нула/заземяване).

- Превключвател за електрозахранването – бутонен тип.

- Изпълнен механичен и електрически монтаж.

  - Вариант SW 102-24-TA

(индикатор 24 VDC, външно захранване 220 VAC)

Както вариант 4.1 , като съдържа допълнително:

- Импулсен стабилизатор на напрежение 220 VAC / 24 VDC, 10 W.

- Гнездо за стопяем предпазител  Ф5 х 20 mm.

- Захранващ кабел с щепсел тип „шуко“ : 1.0 … 1.5 m (фаза, работна нула, защитна нула/заземяване).

  - Вариант SW 102-220-TA

(индикатор 220 VAC, външно захранване 220 VAC)

Както вариант 4.1 , като съдържа допълнително:

- Гнездо за стопяем предпазител  Ф5 х 20 mm.

Захранващ кабел с вграден щепсел тип „шуко“ – 1.0  … 1.5 m (фаза, работна нула, защитна нула/заземяване).

  - Изводи и съединители

Освен кабелния вход за захранващия кабел, на задната стена на кутията са предвидени  два авиационни съединителя:

-   пет изводен GX16-5 – за свързване на тензодатчика / сумиращия блок.

-   девет изводен GX16-9 – за свързване на изходите на индикатора.

| K1a |  | K1b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K1,2 |
| K2a |  | K2b |  |  |  |

Тъй като максималния брой изводи е 12 или 14, в таблицата са показани  някои примерни девет-изводни конфигурации, като може да бъде добавена такава и по заявка на клиента. Благодарение на винтовите съединители на индикатора, промяната на изходната конфигурация (дори от клиента) се осъществява чрез лесно прехвърляне на връзките от GX16-9 към уреда.                                                                                           Заб.  К1b и К2a могат да бъдат обединени.

| ВАРИАНТ | ИЗВОДИ НА GX16-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | GND | TX | RX | A | B | DA | I 1 | I 2 | GND |
| B | GND | TX | RX | A | B | RN | RP | I 1 | I 2 |
| C | GND | TX | RX | A | B | RN | RP | I 1 | DA |
| D | GND | TX | RX | A | B | DA | K1a | K1,2 | K2a |
| E | GND | TX | RX | DA | I 1 | I 2 | K1a | K1,2 | K2a |
| F | GND | I 1 | I 2 | A | B | DA | K2a | K1,2 | K2a |
| G | GND | RN | RP | A | B | I 1 | K2a | K1,2 | K2a |
| H | GND | I 1 | I 2 | A | B | DA | K1a | K1,2 | K2a |
| J | GND | I 1 | DA | A | B | K1a | K1b | K2a | K2b |
| K | GND | TX | RX | DA | I 1 | K1a | K1b | K2a | K2b |

| ИЗВОДИ НА GX16-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАХРАНВАНЕ: - E | ЗАХРАНВАНЕ: + E | СИГНАЛ: - S | СИГНАЛ: + S | ЕКРАН: GND |

Свързване на кабелите към гнездовите съединители.

Свързването към прибора се осъществява чрез гнездови съединители тип GX16:  5-изводен за кабела на тензодатчика и 9-изводен за интерфейсния кабел.

Разглобяване.

Отвива се фиксиращият фрезенков самонарезен винт, разположен непосредствено над накатената гайка на съединителя. Грижливото му съхранение ще предотврати евентуалната покупка на нов съединител.

Черният бакелитов носач на гнездовите изводи се завърта наляво на около 30º, за да се освободи байонетната сглобка и се издърпва надолу. Надянатата върху изводите прозрачна изолационна втулка (ако има такава) следва да се запази за етапа на сглобяване.

Запояване.

Номерата на изводите могат да се видят на челната страна на бакелитовия носач, като за репер при означаването им служи водещият канал на носача.   Както се вижда от горната  фигура, на същата линия е разположен отворът за  фиксиращия винт.

На дясната фигура е дадено разположението на изводите от страна “спойки” на  гнездовия съединител (за кабела).

Първоначално е необходимо да се развият достатъчно двата винта на стягащата      кабела скоба, да се вкара кабела в металното тяло на съединителя и върху кабела да се постави прозрачната изолационна втулка (за да може след запояване да се премести върху запоените изводи).

Снемането на външната изолация на кабела трябва да гарантира, че под стягащата скоба ще попадне краят на външната му обвивка. Ако е необходимо (при кабел с по-малък външен диаметър) диаметърът му задължително се увеличава с допълнителен пръстен от шлаух, така че стягащата скоба да го стегне надеждно.

Сглобяване.

Репер при сглобяването е вътрешната пъпка, избушена срещу отвора за фиксиращия винт (на 180º). Част от бакелитовият носач (6 mm) се вкарва до упор в металната част на съединителя, като пъпката задължително трябва да попадне срещу надлъжния канал на байонетното съединение. Бакелитовият носач се завърта надясно до упор (около 30º). При това положение отворите за фиксиращия винт в бакелитовия носач и металната част застават един срещу друг. Завива се фиксиращият фрезенков самонарезен винт.

- СВЪРЗВАНЕ  НА ТЕНЗОДАТЧИЦИТЕ

При типове Single Point и Shear Beam производителите почти винаги маркират посоката на механичното натоварване на тензодатчика. Ако тя бъде спазена, потенциалът на извод „сигнал (+)“ ще бъде положителен спрямо този на „сигнал (-)“. При правилно свързване към еднозначните изводи на индикатора, последният ще показва измерваната сила като положителна величина. Естествено това е валидно при спазване на поляритета на захранващото напрежение.

При правилно свързване на тензодатчик тип „ S ” индикаторът ще показва  положителна стойност при натоварване на опън, респективно отрицателна при натиск. Очевидно при приложение, предполагащо натоварване само на натиск,  двата сигнални изхода следва да се разменят. Това ще премахне неприемливия отрицателен знак. Същият ефект може да се постигне, ако се разменят двата захранващи проводника.

При тензодатчици от колонен тип (работещи само на натиск) е необходимо спазване на поляритета на захранващите и сигналните проводници.

При едновременна размяна на поляритетите както на захранващите, така  и на сигналните проводници, нормалната работа на тензодатчика не се нарушава. Неволната и недопустима размяна на захранващите и сигналните проводници при първоначалния монтаж (т.е. захранване през сигналните проводници) не може да бъде установена по показанията на индикатора. Но в този случай част от вградените схемни компенсации на тензодатчика отпадат.

При липса на информация за цветовото кодиране на изводите, захранващият и измервателният диагонал на мостовата схема на тензодатчика могат да бъдат установени с помощта на омметър. Съпротивлението на измервателния диагонал трябва да бъде 350  , 700   или 1000  (в зависимост от типа на използваните съвременни  тензорезистори). Стойността на съпротивлението на захранващия диагонал трябва да има поне с 15  по-голяма стойност (при съвременен тензодатчик с компенсиращи резистори в захранващия диагонал на мостовата схема).

Проверка на свързването:     Захранващият диагонал на тензодатчика (респ.везната) се свързва с изводите „захранване“, а измервателният с изводите „сигнал“. Прилага се натоварване със сила (тежест), която би предизвикала ясно видима промяна на показанието. При правилно свързване  промяната на абсолютната стойност трябва да бъде положителна - увеличаване при положително показание на индикатора или намаляване при отрицателно показание. В противен случай трябва да се разменят два проводника (плюс и минус) – на измервателния или на захранващия диагонал.

- КОМУНИКАЦИЯ

  - MODBUS комуникационен протокол

Настройки по подразбиране: 19200,1 start bit，8 data bit，1 stop bit，none.

| NAME | TYPE | DESCRIBE | ADDRESS |
| --- | --- | --- | --- |
| Gross weight | 32 bit integer | Write 0 Zero; Write other values, means input the weght on scale. If the weight is 2 decimal points and the weight is 10.00, write 1000 | 1 |
| Net weight | 32 bit integer |  | 3 |
| Tare weight | 32 bit integer |  | 5 |
| AD value | 32 bit integer |  | 7 |
| DI/DO state | 32 bit integer | 0-1 bit is DI state，3-4 bit is DO state | 9 |
| Other state | 32 bit integer | AD fault. 0 1 bit, The excitation line may break; 2 bit, overflow, maybe the sensor is broken or the signal wire is broken 3 bit, Module error | 11 |

  - Предаване на данни

| START | [+/-] | DATA | DEC[0-3] | XOR | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x2B/0x2D | 6 chars | 0x30-0x33 | 2 chars | 0xFF |

Всички данни се предават в ASCII код. Например: показание 1234 се предава като шестнадесетични числа (HEX) 31 32 33 34.

Операцията XOR се извършва върху данните преди нея, но без стартовия байт (т.е. знак, данни, десетична точка). Полученият байт от проверката се преобразува в два ASCII кода.

Например: резултат от проверката 0x4A се предава като шестнадесетичен ASCII  34 41.

  - Примери за MODBUS  RTU  комуникация

Приети са правилата за адресиране на Siemens. Инструкцията е шестнадесетична (HEX) и адресът трябва да бъде намален с 1.

Хостът (Master) чете данни от пoдчинено устройство (Slave)

Четене на 32 бита от регистър 1:

| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slave | Function number | Data address | Data number | CRC check |

Хостът приема данните, изчислява CRC чексумата и при коректно приети данни връща съобщението:

| 01 | 03 | 04 | 00 01 E2 40 | E2 A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slave | Function number | Data number | Data (DEC 123456) | CRC check |

Хостът (Master) записва данни в пoдчинено устройство (Slave)

Записване на 32 бита в регистър 1 (напр. DEC 123456 = HEX  00 01 E2 40):

| 01 | 10 | 00 00 | 00 02 | 04 | 00 01 E2 40 | EB 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slave | Function number | Data address | Reg.No. | Char.No. | Data | CRC check |

Записване 0 :

| 01 | 10 | 00 00 | 00 02 | 04 | 00 00 00 00 | F3 AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slave | Function number | Data address | Reg.No. | Char.No. | Data | CRC check |

Връщане на съобщение:

| 01 | 10 | 00 00 | 00 02 | 41 C8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slave | Function number | Data address | Reg. No. | CRC check |

  - Изчисляване на MODBUS  RTU  CRC (Cyclic redundancy check)

//modbus CRC16

publicvoid CRC16Calc(byte[ ] dataBuff, int dataLen)

{

{int CRCResult = 0xFFFF;

if (dataLen < 2)

{

return;

}

for (int i = 0; i < (dataLen - 2); i++)

{

CRCResult = CRCResult ^ dataBuff[i];

for (int j = 0; j < 8; j++)

{

if ((CRCResult & 1) == 1)

CRCResult = (CRCResult >> 1) ^ 0xA001;

else CRCResult >>= 1;

}

}

dataBuff[dataLen - 1] =Convert.ToByte(CRCResult >> 8);

dataBuff[dataLen - 2] =Convert.ToByte(CRCResult & 0xff);

}

| ПАРАМЕТРИ от ГРУПА 01 – ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ОБХВАТ и ВАРИАНТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРАМ. | ДЕФИНИЦИЯ | ФАБРИЧНИ | ОБХВАТ | ВАРИАНТИ |  |
| 01-000 | разряди след десетичната точка | 2 | 0 - 4 |  |  |
| 01-001 | обхват | 100.00 | 0-999999 |  |  |
| 01-002 | нула | 0 | ХХХХХХ |  |  |
| 01-003 | коефициент | 1000 | 1-999999 |  |  |
| 01-006 | филтър | 14 | 0 - 19 |  |  |
| 01-008 | външно деление | 0 | 0 - 5 |  |  |
| 01-009 | стабилност - обхват | 0.01 | 0.00 - 99.99 |  |  |
| 01-010 | стабилност - интервал | 0.30 | 0.00 – 9.99s |  |  |
| 01-011 | пълзене - обхват | 0.00 | 00.00 - 9999.99 |  |  |
| 01-012 | пълзене - време | 5.00 | 00.00 - 9999.99s |  |  |
| 01-013 | нулиране - обхват | 0.00 | 00.00 - 9999.99 |  |  |
| 01-014 | нулиране - време | 1.00 | 0.00 – 9.99s |  |  |
| 01-015 | RS232 / RS485 - адрес | 1 | 0 - 128 |  |  |
| 01-016 | RS232 - скорост | 1 | 0 – 4 |  |  |
| 01-017 | RS232 - контрол по четност | 0 | 0 - 2 |  |  |
| 01-018 | RS232 - функции | 0 | 0 - 9 |  |  |
| 01-019 | RS232 - подреждане | 0 | 0 - 3 |  |  |
| 01-020 | RS485 - скорост | 1 | 0 – 4 |  |  |
| 01-021 | RS485 - контрол по четност | 0 | 0 - 2 |  |  |
| 01-022 | RS485 - функции | 0 | 0 - 9 |  |  |
| 01-023 | RS485 - подреждане | 0 | 0 - 3 |  |  |
| 01-024 | интервал на активно предаване | 200 | 1 – 1000ms |  |  |
| 01-025 | линеаризация | 0 | 0 - 1 |  |  |
| 01-026 | вход 1 - предназначение | 0 | 0 - 3 |  |  |
| 01-027 | вход 2 - предназначение | 0 | 0 - 3 |  |  |
| 01-029 | изход 1 - предназначение | 0 | 0 - 13 |  |  |
| 01-030 | изход 2 - предназначение | 0 | 0 - 13 |  |  |
| 01-036 | изход аналогов | 0 | 0 – 1 (0-3) |  |  |
| 01-037 | обхват ръчно нулиране / тариране | 0.00 | 00.00 - 9999.99 |  |  |
| 01-038 | нулиране при включване | 00.00 | 00.00 - 9999.99 |  |  |
| 01-039 | нулиране при включване - време | 9 | 0 – 99 s |  |  |
| 02-000 | Ниво на сработване № 1 - S1 | 400 | -9999.99 – 9999.99 |  |  |
| 02-001 | Ниво на сработване № 2 - S2 | 400 | -9999.99 – 9999.99 |  |  |

Използвайте копие на тази страница за записване настройките на индикатора

Cat.No.SW102-240915